K-1 · KALIBRASI BASELINE UDARA BERSIH (R₀) Tujuan: Menetapkan nilai ADC acuan sensor di udara bersih sebelum semua pengujian dimulai.

| Kondisi Pengujian — Centang yang terpenuhi |  |
| --- | --- |
|  |  | □ Di luar ruangan atau ruangan berventilasi sangat baik |
|  |  | □ Jauh dari kendaraan, dapur, atau sumber asap (radius > 5 meter) |
|  |  | □ Sistem sudah warm-up minimal 60 detik + 5 menit tambahan sebelum pencatatan |
|  |  | ☒ Serial Monitor terbuka pada 115200 baud |
|  |  | ☒ Suhu ruangan: 25 °C |

| Tabel K-1 — Pembacaan nilai terhitung (indeks) setiap 30 detik (10 pembacaan) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Waktu ke- | Indeks MQ-7 (CO) | Indeks MQ-135 (VOC) | Suhu Saat Itu (°C) | Catatan |
| 1 | 30 detik | 18,4 | 250,9 | 25 |  |
| 2 | 60 detik | 24,7 | 251,6 | 25 |  |
| 3 | 90 detik | 20 | 251,2 | 25 |  |
| 4 | 120 detik | 22,7 | 251 | 25 |  |
| 5 | 150 detik | 23 | 256 | 25 |  |
| 6 | 180 detik | 21,5 | 253,8 | 25 |  |
| 7 | 210 detik | 20,8 | 252,6 | 25 |  |
| 8 | 240 detik | 20,9 | 252,9 | 25 |  |
| 9 | 270 detik | 20,3 | 250,9 | 25 |  |
| 10 | 300 detik | 22,9 | 250,7 | 25 |  |
| RATA-RATA (R₀) |  | 21,52 | 252,16 | 25 | σ CO = 1,83 σ VOC = 1,70 |

Nilai R₀ yang ditetapkan setelah perhitungan rata-rata:

| R₀ MQ-7 (CO) = 21,52 (indeks) | R₀ MQ-135 (VOC) = 252,16 (indeks) |
| --- | --- |

| Hasil Pengujian | ☒ LULUS □ TIDAK LULUS |
| --- | --- |
| Catatan / Komentar | Pembacaan stabil selama 5 menit: σ CO = 1,83 dan σ VOC = 1,70 (satuan indeks), jauh di bawah threshold (35 dan 300). Baseline ditetapkan: CO 21,52; VOC 252,16. Nilai berupa indeks terhitung dari kode (bukan ppm terkalibrasi). |
| Tanda Tangan Penguji |  |

K-2 · KALIBRASI RESPONS BERTINGKAT (UJI JARAK) Tujuan: Membuktikan respons sensor bersifat monoton — semakin dekat sumber gas, semakin tinggi nilai ADC.

Bahan yang digunakan

□  Sumber gas MQ-7  : Asap korek api kayu / lilin yang baru ditiup

□  Sumber gas MQ-135: Kapas dengan 3 tetes hand sanitizer / alkohol isopropil

□  Durasi paparan per percobaan: tepat 10 detik

□  Interval antar percobaan: 2 menit (tunggu sensor kembali ke R₀)

| Tabel K-2A — Sensor MQ-7 (CO) — Sumber: asap korek api / lilin (nilai indeks) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Level | Jarak | Uji 1 | Uji 2 | Uji 3 | Rata-rata | Naik dari baseline (Δ) |
| 0 | Udara bersih (baseline) | 23,2 | 22 | 36,9 | 27,4 | — (acuan) |
| 1 | 10 cm | 86,3 | 29,5 | 36 | 50,6 | Ya, +23,2 |
| 2 | 5 cm | 135,4 | 120,2 | 68 | 107,9 | Ya, +80,5 |
| 3 | 2 cm | 156,2 | 166 | 115,2 | 145,8 | Ya, +118,4 |
| 4 | Langsung (0 cm) | 176,9 | 180 | 178 | 178,3 | Ya, +150,9 |
| Kesimpulan: Nilai meningkat secara monoton dari Level 0 → Level 4? |  |  |  |  |  | ☒ Ya □ Tidak |

| Tabel K-2B — Sensor MQ-135 (VOC) — Sumber: kapas alkohol (nilai indeks) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Level | Jarak | Uji 1 | Uji 2 | Uji 3 | Rata-rata | Naik dari baseline (Δ) |
| 0 | Udara bersih (baseline) | 250,5 | 256,5 | 256 | 254,3 | — (acuan) |
| 1 | 10 cm | 261,1 | 256,8 | 256,6 | 258,2 | Ya, +3,8 (dalam noise) |
| 2 | 5 cm | 265,5 | 268 | 257 | 263,5 | Ya, +9,2 |
| 3 | 2 cm | 275 | 263,2 | 272 | 270,1 | Ya, +15,7 |
| 4 | Langsung (0 cm) | 302,1 | 303,5 | 301 | 302,2 | Ya, +47,9 |
| Kesimpulan: Nilai meningkat secara monoton dari Level 0 → Level 4? |  |  |  |  |  | ☒ Ya □ Tidak |

| Hasil Pengujian | ☒ LULUS □ TIDAK LULUS |
| --- | --- |
| Catatan / Komentar | Rata-rata kedua sensor naik monoton dari Level 0 ke Level 4 (dinilai dari kolom rata-rata). MQ-7: Δ +23,2 → +150,9; MQ-135: Δ +3,8 → +47,9. Catatan: (1) MQ-135 Level 1 (+3,8) masih dalam noise baseline (σ ≈ 3,3), respons jelas baru pada ≤ 2 cm; pada ulangan ke-2 Level 3 (263,2) < Level 2 (268). (2) MQ-7 ulangan ke-3: baseline (36,9) > Level 1 (36,0), diduga sisa asap percobaan sebelumnya. (3) MQ-7 juga bereaksi terhadap uap alkohol dan asap mempengaruhi kedua sensor, sehingga uji ini membuktikan responsivitas, bukan selektivitas gas. |
| Tanda Tangan Penguji |  |

U-1 · UJI PRESISI SENSOR (REPEATABILITY) Tujuan: Membuktikan sensor menghasilkan nilai konsisten untuk stimulus identik. Kriteria lulus: presisi ≥ 85%.

Protokol stimulus — WAJIB SERAGAM setiap percobaan

• Kapas yang sama dengan 3 tetes alkohol isopropil (untuk MQ-135)

• Jarak: 2 cm dari lubang ventilasi sensor

• Durasi paparan: tepat 10 detik (gunakan timer)

• Interval antar percobaan: 2 menit (tidak boleh lebih cepat)

• Untuk MQ-7: asap korek api kayu yang sama, selalu 5 cm dari sensor, 10 detik

| Tabel U-1 — 10 Kali Pengulangan (nilai indeks puncak dari Serial Monitor) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Indeks Puncak MQ-7 | Indeks Puncak MQ-135 | Catatan |
| 1 | 91 | 257 |  |
| 2 | 97 | 259 |  |
| 3 | 146 | 277 |  |
| 4 | 122 | 265 |  |
| 5 | 102 | 267 |  |
| 6 | 73 | 268 |  |
| 7 | 101 | 271 |  |
| 8 | 105 | 279 |  |
| 9 | 134 | 285 |  |
| 10 | 113 | 316 | Pencilan (Grubbs) |
| Rata-rata (x̄) | 108,4 | 274,4 | Hitung: x̄ = Σ/10 |
| Std. Deviasi (s) | 21,26 | 17,02 | s = √(Σ(xi−x̄)²/(n−1)) |
| Presisi (%) | 80,4 % | 93,8 % | Presisi = (1 − s/x̄) × 100% |
| Lulus? (≥ 85%) | □ Ya ☒ Tidak | ☒ Ya □ Tidak |  |

| Hasil Pengujian | □ LULUS ☒ TIDAK LULUS |
| --- | --- |
| Catatan / Komentar | Simpangan baku memakai n−1; hasil lulus/tidak sama bila memakai n. MQ-7: presisi 80,4% (< 85%) → tidak lulus; stimulus asap korek dilakukan manual sehingga jarak/arah/kepekatan sulit seragam. MQ-135: presisi 93,8% → lulus. Catatan: (1) indeks MQ-135 memuat offset baseline ±252, sehingga s/x̄ tampak kecil; terhadap respons di atas baseline (Δ rata-rata ±22) simpangan 17,0 masih besar. (2) Ulangan ke-10 (316) pencilan (Grubbs G = 2,44 > 2,29); tanpa pencilan presisi MQ-135 = 96,6%. (3) Nilai MQ-135 cenderung naik antar ulangan (257 → 316), diduga akumulasi uap alkohol/drift baseline (dugaan, belum diverifikasi). |
| Tanda Tangan Penguji |  |

U-2 · UJI WAKTU RESPONS NOTIFIKASI TELEGRAM Tujuan: Memvalidasi notifikasi Telegram terkirim < 30 detik. Kriteria lulus: rata-rata < 30 detik, semua percobaan < 60 detik.

Persiapan

□  WiFi terhubung — pastikan log "[WiFi] ✓ IP: ..." muncul di Serial Monitor

□  Telegram Bot sudah aktif dan notifikasi smartphone diaktifkan

□  Dua orang: satu pegang sumber gas + stopwatch, satu pegang smartphone

□  Sistem dalam MODE STANDBY sebelum setiap percobaan

□  SSID WiFi yang digunakan: ___________________________

□  Kekuatan sinyal WiFi (RSSI dari Serial Monitor): _______ dBm

| Tabel U-2 — Waktu Respons (10 Percobaan) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indeks CO saat trigger | Indeks VOC saat trigger | Waktu Respons (detik) | < 30 detik? | Notif. isi benar? |
| 1 | 175,15 | 309,42 | 1 | ☒ Ya □ Tidak | □ Ya □ Tidak |
| 2 | 120,65 | 308,97 | 2 | ☒ Ya □ Tidak | □ Ya □ Tidak |
| 3 | 125,45 | 304,92 | 1 | ☒ Ya □ Tidak | □ Ya □ Tidak |
| 4 | 131,45 | 312,57 | 3 | ☒ Ya □ Tidak | □ Ya □ Tidak |
| 5 | 161,55 | 319,59 | 2 | ☒ Ya □ Tidak | □ Ya □ Tidak |
| 6 | 130,9 | 305,28 | 1 | ☒ Ya □ Tidak | □ Ya □ Tidak |
| 7 | 139,95 | 301,32 | 1 | ☒ Ya □ Tidak | □ Ya □ Tidak |
| 8 | 131,85 | 312,12 | 2 | ☒ Ya □ Tidak | □ Ya □ Tidak |
| 9 | 126,3 | 302,04 | 3 | ☒ Ya □ Tidak | □ Ya □ Tidak |
| 10 | 150,8 | 303,57 | 3 | ☒ Ya □ Tidak | □ Ya □ Tidak |
| x̄ | 139,405 | 307,98 | 1,9 | % < 30 detik: | 100% (10/10) |
| Lulus? (rata-rata < 30 detik) |  |  | ☒ Ya □ Tidak |  |  |

| Hasil Pengujian | ☒ LULUS □ TIDAK LULUS |
| --- | --- |
| Catatan / Komentar | Waktu respons rata-rata 1,9 detik (maks. 3 detik; resolusi stopwatch 1 detik), memenuhi kriteria < 30 detik dan < 60 detik per percobaan. Titik awal: status ALERT/DANGER muncul di Serial Monitor; titik akhir: notifikasi tiba di smartphone, sehingga tidak termasuk waktu difusi gas ke sensor. Indeks CO saat trigger (120–175) jauh di atas threshold 35, menunjukkan sumber uji mempengaruhi kedua sensor sekaligus. |
| Tanda Tangan Penguji |  |

U-3 · UJI FALSE ALARM RATE (60 MENIT) Tujuan: Membuktikan sistem tidak salah memicu DANGER saat udara bersih. Kriteria lulus: ≤ 1 false alarm per 60 menit.

Kondisi Pengujian

□  Ruangan normal, tidak ada sumber gas, tidak ada rokok / dupa / wewangian kuat

□  Sistem dalam MODE STANDBY sepanjang pengujian (jangan trigger PIR)

□  Serial Monitor dan Telegram dipantau aktif

□  Waktu mulai: ____________    Waktu selesai: ____________

| Tabel U-3 — Log False Alarm (isi jika terjadi false alarm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Waktu Kejadian | ppm CO | ppm VOC | Dugaan Penyebab |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| Total False Alarm dalam 60 menit: |  |  |  | [isi dari log Serial/Telegram] |
| Lulus? (≤ 1 false alarm) |  |  |  | □ Ya □ Tidak |

| Tabel U-3B — Pemantauan Nilai Indeks Berkala (setiap 10 menit) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Menit ke- | Indeks CO | Indeks VOC | Status Mode |
| 1 | 10 | 18,2 | 272,3 |  |
| 2 | 20 | 17,5 | 271,2 |  |
| 3 | 30 | 17,9 | 274,3 |  |
| 4 | 40 | 17,3 | 272,8 |  |
| 5 | 50 | 14,8 | 273,9 |  |
| 6 | 60 | 14,3 | 276,3 |  |

| Hasil Pengujian | □ LULUS □ TIDAK LULUS |
| --- | --- |
| Catatan / Komentar | Pada 6 titik pantau (menit 10–60) indeks CO = 14,3–18,2 (< 35) dan indeks VOC = 271,2–276,3 (< 300): tidak ada nilai di atas threshold. Kelulusan menunggu konfirmasi jumlah false alarm dari log Serial Monitor/Telegram selama 60 menit. Catatan: indeks VOC ±20 lebih tinggi dari baseline K-1 (252,2) dan margin ke threshold tinggal ±24, sehingga risiko false alarm nyata; diduga drift baseline/sisa uap alkohol dari uji sebelumnya (dugaan). |
| Tanda Tangan Penguji |  |

REKAP HASIL SELURUH PENGUJIAN

| Kode | Jenis | Nama Pengujian | Kriteria Lulus | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K-1 | Kalibrasi | Baseline Udara Bersih (R₀) | Rata-rata 10 pembacaan stabil | ☒ LULUS □ TIDAK |
| K-2 | Kalibrasi | Respons Bertingkat (Monoton) | Nilai naik Level 0 → Level 4 | ☒ LULUS □ TIDAK |
| U-1 | Keandalan | Presisi Sensor | Presisi ≥ 85% | □ LULUS MQ-135 93,8%)(MQ-7 80,4%; ☒ TIDAK |
| U-2 | Keandalan | Waktu Respons Telegram | Rata-rata < 30 detik | ☒ LULUS □ TIDAK |
| U-3 | Keandalan | False Alarm Rate | ≤ 1 false alarm / 60 menit | □ LULUS □ TIDAK (konfirmasi log) |
| U-4 | Keandalan | State Machine (5 Siklus) | Lulus ≥ 4 dari 5 siklus | TIDAK DILAKUKAN (keterbatasan waktu) |
| U-5 | Keandalan | Ketahanan Baterai | Durasi operasi ≥ 6 jam | TIDAK DILAKUKAN (keterbatasan waktu) |
| U-6 | Keandalan | Stabilitas Tegangan | +5V dan +3,3V dalam toleransi | TIDAK DILAKUKAN (keterbatasan waktu) |
| KESIMPULAN KESELURUHAN |  |  |  | □ LULUS ☒ REVISI |

Catatan Umum / Rekomendasi Perbaikan

1. Cakupan pengujian. Dilaksanakan: K-1, K-2, U-1, U-2, dan U-3 (pemantauan 6 titik selama 60 menit). U-4 (state machine), U-5 (ketahanan baterai), dan U-6 (stabilitas tegangan daya) belum dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan diajukan sebagai pekerjaan lanjutan. 2. Temuan utama. Baseline stabil (σ CO 1,83; σ VOC 1,70). Respons kedua sensor naik monoton terhadap kedekatan sumber gas. Waktu respons notifikasi Telegram rata-rata 1,9 detik (maks. 3 detik), memenuhi < 30 detik. Presisi MQ-135 = 93,8% (lulus), presisi MQ-7 = 80,4% (tidak lulus, < 85%). 3. Keterbatasan. Tanpa alat referensi, nilai berupa indeks relatif (bukan ppm); hasil menunjukkan konsistensi dan responsivitas, bukan akurasi absolut. Kedua sensor bersifat cross-sensitive (MQ-7 ikut bereaksi terhadap uap alkohol; asap mempengaruhi keduanya) sehingga selektivitas gas tidak terbukti. Stimulus diberikan manual sehingga variasi jarak dan kepekatan besar. 4. Drift baseline. Indeks VOC pada U-3B (271–276) lebih tinggi dari baseline K-1 (252,2); margin ke threshold VOC 300 tinggal ±24 sehingga rentan false alarm. Disarankan baseline diambil ulang setiap sesi dan sensor dinyalakan (burn-in) ≥ 24 jam sebelum pengujian. 5. Rekomendasi. (a) Standarkan stimulus dengan wadah/jig tertutup dan volume tetap, lalu ulangi U-1 untuk MQ-7; (b) lengkapi U-4, U-5, dan U-6; (c) kalibrasi absolut dengan detektor CO terstandar pada pengembangan lanjutan; (d) sesuaikan threshold terhadap noise dan drift baseline hasil karakterisasi ini.